{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":9,"rows_kept":61,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,8,3,8],[5,0,25,0],[26,0,27,0],[28,0,32,0],[33,0,38,0],[39,0,48,0],[49,0,53,0],[54,0,59,0],[60,0,60,8]]}
["附件2："]
["方舱隔离点医院医疗设施设备采购询价表"]
["设备类型","序号","设备名称","需求及参数配置","所需","单价","运费及安装费","合计（含税）","备注"]
[{"$nulls":4},"数量","（万元）","（万元）","（万元）"]
["放射影像类",1,"方舱CT","32排及以上CT",1,{"$nulls":3},"不含车辆"]
["检\n验\n类",2,"五分类血液分析仪","配CRP检测功能，用于血细胞分析和CRP检测",1,{"$nulls":3},"配CRP检测功能"]
[null,3,"全自动尿液分析仪","用于尿液常规化学分析",1,{"$nulls":3},"　"]
[null,4,"全自动生化分析仪","用于常规生化项目含肝功能、肾功能、血糖、血脂、电解质、心激酶等检测",1,{"$nulls":3},"　"]
[null,5,"全自动凝血分析仪","用于凝血功能监测，APTT\\PT\\TT\\FBG\\D-二具体和凝血因子检测",1,{"$nulls":3},"　"]
[null,6,"床旁血气分析仪","用于动脉血气分析、可监测电解质、乳酸、CO2的检测",1,{"$nulls":3},"　"]
[null,7,"化学发光检测仪","可检测含心肌酶心衰标志物、降钙素源、甲状腺功能、激素等检测项",1,{"$nulls":3},"含心肌酶心衰标志物、降钙素源等检测项"]
[null,8,"双目显微镜",null,1,{"$nulls":3},"　"]
[null,9,"电脑","一体机，屏幕尺寸不小于22英寸，CPU处理速度不低于3.5GHZ,运行内存不低于8G，硬盘容量不低于1T。",5,{"$nulls":3},"各检验设备匹配电脑"]
[null,10,"UPS",null,1,{"$nulls":3},"40KW/H"]
[null,11,"纯水系统","进水水源为市政用水，产水量≥250L/h，同时纯化水水质电导率≤0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ML，吸光度小于0.001，重金属＜0.1ppb。设备应能自动监测电导度、微颗粒、重金属等参数，具备高水位自停、中水位自启的功能。",1]
[null,12,"低速离心机",null,1,{"$nulls":3},"≥96管/次"]
[null,13,"全自动粪便分析仪","标本盒密闭处理，无臭无污染。",1]
[null,14,"生物安全柜","B2型（双人位），100%外排式。平均下降风速精度高于0.33±0.025米每秒，平均吸入风速精度高于0.53±0.025米每秒。对0.12μm颗粒过滤效率大于等于99.9995%。安全柜菌落数≤5CFU/次，交叉污染安全性菌落数≤2CEU/次。",1,{"$nulls":3},"双人位"]
[null,15,"高压灭菌锅","灭菌有效容积≥75L.设有灭菌、计时、排气、报警全自动等功能。具有超压、超温自动保护功能，拥有自动泄压、断水过热保护和电流过载保护功能。",1]
[null,16,"加样枪",null,10]
[null,17,"扫码盒",null,10]
[null,18,"打印机",null,1]
[null,19,"实验台",null,"定制",{"$nulls":3},"单位：米"]
[null,20,"医用储藏冰箱","立式，有效容积≥320升，冰箱温度控制2-8°能数字显示实时温度。可实时显示冰箱湿度。具有超温和湿度报警功能。透明玻璃门设计，方便观察和取药。",2,{"$nulls":3},"2-8°"]
[null,21,"低温冰箱","立式，有效容积≥320升，冰箱温度控制-20°能数字显示实时温度。可实时显示冰箱湿度。具有超温和湿度报警功能。",1]
[null,22,"核酸标本转运箱",null,10]
["检查类设备",23,"便携式彩超","探头：腹部、浅表和心脏。需有一键优化，解剖M型，敏感血流显像。如有远程会诊功能最好。",1]
[null,24,"十二导心电图机","同步12导联采集，同屏显示5秒以上12导心电波形。配备内置热敏打印机。自动测量参数包括心率、PR间期、QT/QTc等。",2,{"$nulls":3},"　"]
["监\n测\n类",25,"听诊器","听诊器耳挂1副、听诊器导音管1套、普通大膜片扁形听诊头1只，备用普通大膜片1只。",8]
[null,26,"电子血压计","1、臂式；2、具有测量血压及脉搏数功能；",8]
[null,27,"简易呼吸器","适用于新生儿、儿童、成人",2]
[null,28,"脉搏血氧仪","适用于新生儿、儿童、成人",8]
[null,29,"心电监护仪","　具有监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温等功能",8,{"$nulls":3},"　"]
["呼吸氧疗及抢救类",30,"无创呼吸机","1、适用于成人、儿童；2、能够监测吸入氧浓度，气道压力，\n潮气量，总计呼气分钟通气量和自主呼气分钟通气量，总计呼吸频率及自主呼吸频率等参数",1]
[null,31,"转运呼吸机","1、适用于成人、儿童；2、轻巧便携，方便移动；3、能够监测吸入潮气量、分钟通气量、气道峰压、总计呼吸频率、触发指示、电池电量指示等参数",1]
[null,32,"振动排痰仪","1、单路或多路输出；2、具有多型号叩击头；3、工作频率、工作时间等可调。",1]
[null,33,"亚低温治疗仪","冰毯、冰帽等输出温度可调",1]
[null,34,"可视喉镜","1、成人、小儿各1套；2、具有拍照、定格、实时录像等功能；3、像素≥200万。",2,{"$nulls":3},"成人、小儿各1套"]
[null,35,"除颤仪","　具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能",1,{"$nulls":3},"　"]
["输液及护理类",36,"单通道注射泵","能匹配5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等规格注射器",1]
[null,37,"双通道注射泵","能匹配5ml、10ml、20ml、30ml、50ml等规格注射器",1]
[null,38,"输液泵","至少具有流速—总量式、滴速—总量式输液模式",1]
[null,39,"不锈钢治疗台","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：1800×350/700×1750mm±10mm。",2,{"$nulls":3},"配液用，1.8米长"]
[null,40,"不锈钢液体柜","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：900×400×1750mm±10mm。",2]
[null,41,"不锈钢器械柜","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：900×400×1750mm±10mm。",2]
[null,42,"污物回收车","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：550*550*860mm±10mm。",8]
[null,43,"不锈钢护理车","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：920*530*910mm±10mm。",8]
[null,44,"不锈钢治疗车","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、尺寸：675*425*860mm±10mm。",8]
[null,45,"不锈钢输液架","1、材质：不锈钢或者冷轧钢；2、至少有4个输液挂钩，可移动。.",20]
["消毒及医疗废物收集设备",46,"移动式空气消毒机","1、能够人机共存；2、消毒体积≥100m³。",20,{"$nulls":3},"100m³"]
[null,47,"壁挂式空气消毒机","1、能够人机共存；2、消毒体积≥100m³。",50]
[null,48,"紫外线消毒车","1、消毒体积≥30m³；2、具有定时功能。",5]
[null,49,"医疗废物收集车","容积≥600L",1,{"$nulls":3},"含信息系统及维护费"]
[null,50,"床单元消毒机","1、多路输出；2、能够对床单元及被套等消毒。",8]
["后勤物资",51,"医疗废物垃圾桶","密封性好",200,{"$nulls":3},"中号"]
[null,52,"轮椅","普通标准轮椅总宽:大号650mm以下,中号600mm以下",2]
[null,53,"平车","建议规格1900mm×600mm×760mm±10mm，车架床面支撑采用不锈钢板材弯折焊接",2]
[null,54,"抢救车","建议规格：650×410×860mm±10mm，不锈钢材料，配置4只万向脚轮，配置不锈钢输液杆1只",2]
[null,55,"抢救床","建议规格：规格：1930*640*560/840±10mm，主要结构组成由铝材一次压铸成形和钢制件材料，车身要配有携带式氧气瓶架，不锈钢升降式输液架，供抢救病人使用。",2]
[null,56,"垃圾桶（大）","容量不低于120升，带盖、带轮可拖动。",40]
["  报价单位（公章）：                             联系人：                     联系电话：                          日期：    年  月  日"]